
PROTOSPHERA  Apertura parte inferiore per intervento di sostituzione isolanti 2016

Premessa: lo smontaggio della parte inferiore della macchina ProtoSphera non è mai stato effettuato ed ha problematiche diverse da quelle utilizzate per il tappo superiore in particolare per l’utilizzo di accessori per il carroponte acquisiti per questo scopo. Quindi tutte le procedure di smontaggio, abbassamento , trasporto, sollevamento e posizionamento sui supporti per le lavorazioni e relative operazioni inverse vanno programmate, svolte e documentate con la massima attenzione
Azioni preliminari: inizio 11/07/2016 termine 15/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 0
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	1
	Arrivo quadrilatero e verifica 
	Pool
	carroponte
	
	
	1

	2
	Lucidatura tappo policarbonato
	Pool
	
	Polveri lucidatura
	
	1

	3
	Arrivo e montaggio carrello sotto il tappo, montaggio ruote
	Pool
	Carroponte 
	utensileria
	Verificare ruote
	1

	4
	Verifica attrezzature e procedure
	Pool
	carroponte
	Accessori e carrello
	
	1

	5
	Allineamento tappo in policarbonato con quello montato
	Pool
	
	
	Segnare la tacca
	1

	6
	Smontaggio soffietti PF(tutti), dopo smontaggio contatti
	Pool
	
	
	Pulire, riferimenti, stoccaggio
	1

	7
	Predisposizione zona pulita per gruppo catodo-PF1-PF4 e/o virola
	Pool
	
	
	Sul pavimento
	1



Apertura parte inferiore Virola e Tappo, smontaggio e rimontaggio passanti catodo: inizio 18/07/2016 termine 23/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2gg. 
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	
	Smontaggio barre in rame discendenti
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Aggancio gruppo virola-coperchio-carrello con catene 
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	catene
	
	1+2

	
	Rimuovere bulloni Virola
	Polacchi
	
	Chiavi per bulloni
	Stoccaggio
	

	
	Calare gruppo sulle ruote carrello ed estrazione carrello
	Pool, Polacchi
	carrello
	
	Attenzione oring sopra virola
	

	
	Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione
	Pool, Polacchi
	carroponte
	
	
	1+2

	
	Predisposizione agganci per virola
	Pool, Polacchi
	
	Golfari tappo
	
	1+2

	
	Smontaggio bulloni virola-tappo
	Polacchi
	
	
	stoccaggio
	1+2

	
	Posizionamento virola su cavalletti
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	coprire
	1+2

	
	Sconnessione passanti elettrici (termocoppie e misure magnetiche)
	Pool
	
	Chiave per smontare fischer
	Controllare schemi
	2




	
	Smontaggio tutti collegamenti catodo (8+6)*4 viti
(tappo ancora sul carrello)
	Pool, Polacchi
	
	
	Prendere riferimenti, stoccaggio
	1+2

	
	Smontaggio viti supporto gruppo catodo-PF1-PF4
	Pool, Polacchi
	
	
	stoccaggio
	

	
	Spostamento gruppo catodo-PF1-PF4 in zona pulita
	Pool, Polacchi
	carroponte
	3 fasce 
	coprire
	

	
	Smontaggio anello centrale catodo da passanti corrente
	Pool, Polacchi
	
	
	staccaggio
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Predisposizione agganci per tappo
	Pool, Polacchi
	
	Golfari tappo
	
	1+2

	
	Posizionamento tappo su colonne e fissaggio
	Pool, Polacchi
	carroponte
	
	
	1+2

	
	Smontaggio dei passanti catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	Verifica e stoccaggio
	

	
	Smontaggio bulloni flangione, apertura flangia centrale 
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Smontaggio flangione
	Pool, Polacchi
	carroponte
	cinghia
	stoccaggio
	

	
	Pulizia passanti catodo
	Pool
	
	Tornio, vasca ultrasuoni
	
	

	
	Pulizia flangia in policarbonato
	Pool 
	
	Verifica oring
	
	

	
	Predisposizione (foratura) tubi in teflon per protezione passanti
	pool
	
	officina
	
	

	
	Mettere prigionieri 6MA su fori passanti PF (tutti se li abbiamo)
	Pool 
	
	
	
	

	
	Avvolgimento nastro di captin su barre collegamenti catodo
	Pool
	
	
	
	

	
	Montaggio passanti e tubetti su flangia in policarbonato
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Montaggio flangia in PC
	Pool, Polacchi
	carroponte
	cinghia
	
	

	
	Montaggio anello centrale e viti passanti
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Riposizionamento tappo su carrello (smontaggio dalle colonne)
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	
	

	
	Pulizia oring tappo e rimontaggio
	Pool, Polacchi
	
	Grasso al silicone
	
	

	
	Collocazione gruppo catodo-PF3-PF4 su tappo e serraggio viti
	Pool, Polacchi
	carroponte
	
	Attenzione ai PF Verifica isolamenti
	

	
	Montaggio viti collegamenti catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Connessione passanti termocoppie e misure magnetiche
	Pool
	
	
	Verifica contatti
	

	
	Inserimento anello in capton 
	Pool
	
	
	
	

	
	Rimontaggio virola su tappo
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Golfari tappo
	Attenzione ai passanti dei PF
	

	
	Montaggio bulloni virola-tappo e serraggio
	Polacchi
	
	
	
	






Rimontaggio camera da vuoto, leak test e rimontaggio parti esterne: inizio 25/07/2016 termine 29/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	
	Rimontaggio gruppo tappo-virola
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	
	

	
	Serraggio bulloni virola
	Polacchi
	
	
	
	

	
	Smontaggio carrello dal tappo
	Pool, Polacchi
	
	Verricello
	Stoccare carrello
	

	
	Rimontaggio PF (tutti)
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Leak test
	Pool
	Cercafughe FTU
	
	
	

	
	Rimontaggio cilindri rame anodo e catodo
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Verricello
	
	

	
	Rimontaggio barre rame anodo e catodo e supporti
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Ricollegare cavo coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Rimontare coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Rimontare ringhiera interna
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Rimontaggio misure di corrente  Barre Rame
	Pool
	
	
	
	

	
	Riconnessione ME e TC
	Pool
	
	
	
	

	
	Riassemblaggio immissione gas
	Pool
	
	
	
	

	
	Riconnessione misure anodo e RPF2.3 PF4
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Riposizionamento arco supporto
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Riconnessione cavi anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Riconnessione cavi catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	
	Stoccaggio accessori smontaggio
(quadrilatero, catene, carrello)
	Pool
	
	
	
	




Tempo complessivo interventi 15 gg. 
Impegno del personale ditta Polacchi 8 gg. Uomo
Impegno dei tecnici del pool almeno 20 gg/uomo
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