Segnali da collegare

|  | Comando ENEA (proposta) | Nome su schemi EEI | Corrispettivo pannello frontale quadri | Note | Morsettiera EEI | Morsettiera e cavo ENEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Da ENEA | RESET | RESET (DA REMOTO) (Pag. 212) | RIPRISTINO | Occorre premerlo prima di PRE-RUN quando un alimentatore si blocca o va in allarme da solo. Manca riferimento su manuale operatore EEI? | -X0 29-30 | XX- XX BOBINE 2 XX-XX PINCH 2 XX-XX CATODO X |
|  | PRE-RUN | START IMPULSO (DA REMOTO) (Pag. 212) | ABILITAZIONE ALL'IMPULSO ON | - | -X0 27-28 | XX- XX BOBINE 2 XX-XX PINCH 2 XX-XX CATODO X |
|  | RUN | MARCIA DA ENEA (DA REMOTO) (Pag. 212) | Non c’è (la funzione la fa il touch screen) | “Spara” (eventualmente dopo il tempo di ritardo fissato precedentemente via software). L’impulso finisce al valore impostato in “Durata impulso”. Il suo abbassamento, anche a impulso iniziato, impone la corrente (tensione) a 0, ma non apre i contattori come invece fa STOP. | -X0 23-24 | XX- XX BOBINE 2 XX-XX PINCH 2 XX-XX CATODO X |
|  | STOP | ARRESTO DA ENEA (DA REMOTO) (Pag. 212) | ABILITAZIONE IMPULSO OFF | Spegne la potenza dell’alimentatore (apre i contattori, i gate dei tiristori, ecc., ma non gli ausiliari) in qualunque stato si trovi, anche prima di “Durata impulso”. | -X0 25-26 | XX- XX BOBINE 2 XX-XX PINCH 2 XX-XX CATODO X |
| Verso ENEA | ASSENZA ALLARME INTERNO | QUADRO (XXX) PRONTO (Pag. 154) | Non c’è | Se non è in ON l’alimentatore non parte o si blocca. Se c’è stato un allarme, occorre il RESET. | -X0 15-16 | XX- XX BOBINE 2 XX-XX PINCH 2 XX-XX CATODO X |
|  | FINE RAMPA | SET CORRENTE (XXX) RAGGIUNTA (Pag. 154) | Non c’è | Predisposto ma non serve per Pinch. | -X0 17-18 | XX- XX BOBINE 2 XX-XX CATODO X |
|  | PRONTO | IMPULSO ABILITATO (Pag. 154) | CONSENSO MARCIA | Stato effettivo dell’alimentatore determinato da PRE-RUN e STOP (o eventualmente negato insieme a ASSENZA ALLARME INTERNO). | -X0 21-22 | XX- XX BOBINE 2 XX-XX PINCH 2 XX-XX CATODO X |

Sequenza normale

- Premere il RESET (al momento può essere collegato a tutti e 3 gli alimentatori). Non è sempre indispensabile, ma farlo per sicurezza.

- Premere il PRE-RUN (al momento può essere collegato a tutti e 3 gli alimentatori). Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.

- Aspettare che PRONTO sia ON (da tutti e 3). In via provvisoria si potrebbe ignorare, ma poi serve.

- RUN Catodo. Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.

- Collegare FINE RAMPA Catodo a RUN Bobine.

- Collegare FINE RAMPA Bobine a RUN Pinch.

- Le correnti vanno a zero da sole, ma la potenza rimane attiva. Per sicurezza, dare STOP a tutti e 3 gli alimentatori. Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.

- Aspettare che PRONTO sia OFF (da tutti e 3). In via provvisoria si potrebbe ignorare.

P.S. Per motivi termici, gli alimentatori sono impostati per rifiutarsi di fare prove ravvicinate.

In caso di guasti interni agli alimentatori

- Controllare sempre ASSENZA ALLARME INTERNO su tutti e 3.

- Se un ASSENZA ALLARME INTERNO  va in OFF, dare STOP agli altri due alimentatori. Se necessario inviare allarme agli altri sistemi di Multi-Pinch.

In caso di guasti nel resto dell’esperimento

- Dovrebbe essere previsto un segnale di allarme esterno che attiva STOP su tutti e 3 gli alimentatori.