Protosphera S.D, 2021					18/02/2021

La macchina ProtoSphera è stata aperta e i gruppi di montaggio sono stati in parte separati.

Lo shut down è reso necessario in conseguenza del danneggiamento di larga parte dei moduli catodici e per le scariche interne al soffietto del passante da vuoto del PF3.1 inferiore.

Dopo lo smontaggio di circa il 40% dei moduli catodici si è osservato che si è verificato  il collasso delle spirali di tungsteno che ha causato un corto circuito tra le stesse ed i supporti di molibdeno dei moduli.

Le due file di spirali, superiore e mediana, appaiono pesantemente craterizate, le piastrine inferiori di fissaggio parzialmente fuse a causa di scariche verso la piastra di raffreddamento inferiore e i bulloni di serraggio deformati.

Si sono anche verificate scariche tra il gruppo Due e il gruppo Quattro in corrispondenza dell’angolo 100° circa e importanti scariche interne al soffietto del PF3.1 Inferiore.

Queste ultime hanno fuso la piastra con la sede dell’O-ring di tenuta al vuoto e carbonizzato la piastra isolante in G11.

Il Divertore inferiore appare deformato e presenta tracce di numerose scariche, forse precedenti al montaggio degli schermi in policarbonato.

Questi, montati a Gennaio, hanno dato buoni risultati ma essendo non continui non hanno impedito il verificarsi di scariche nei punti di discontinuità.

Molto danneggiati appaiono i “conetti” di schermo del PF2 rivestiti con uno spray di allumina.

Altrettanto il cappello a cilindro in teflon che riveste il PF2 verso il centro macchina.

Pesante carbonizzazione del rogowsky small del PF2 comunque ancora funzionante.

La gomma siliconica di chiusura tra il divertore e il diaframma in policarbonato è parzialmente scollata.

Gli schermi cilindrici in policarbonato presenti tra Gruppo 2 e Gruppo 4 sono opacizzati e in parte carbonizzati.

Interventi previsti:

- Smontaggio totale dei sestanti del catodo, rimozione dei bulloni bloccati, smontaggio dei moduli catodici per la loro sostituzione.

  - Verifica disponibilità nuove piastrine e bulloni.

  - Verifica disponibilità di moduli da montare.

    - Condizionamento prima del montaggio.

- Rimozione piastra inferiore di raffreddamento in rame.

  - Verifica modalità di fissaggio e disponibilità della bulloneria.

- Separare tutte le piastre in rame per ripulire e ripristinare gli isolanti.

- Prendere le misure e dimensionare gli isolanti per realizzare la camera d’immissione gas catodica.

  - Verificare la possibilità di usare un accesso del raffreddamento catodo non più utilizzato.

    - Trovare il tubo in teflon e gli attacchi Air da 6 mm.

    - Realizzare le lastre in teflon da 2 mm per la chiusura posteriore della camera.

    - Forare e filettare le piastre in rame per il montaggio delle lastre di teflon.

  - Spostare un flussimetro inferiormente e adeguare l’impianto del gas.

  - Valutare la necessità di modificare separandola l’alimentazione dei flussimetri.

- Progettazione e disegno contro divertore isolante in teflon.

  - Sistema di fissaggio.

  - Modifica interfacce in teflon tra divertore e supporto PF Coils di fase 1.5.

  - Lastrine rettangolari in gomma siliconica con sede G11 per supporti PF Coils.

- Progettazione e disegno dischi Inox rivestimento cappello a cilindro.

  - Rilavorare cappello a cilindro

- Fare ordini per Acriplex.

  - Taglio gomma siliconica.

  - Realizzazione due diaframmi con foro centrale piccolo per sostituzione, 2 P.zzi.

  - Realizzare pannelli teflon per camera gas catodica.

    - Recuperare materiale das scarti contro-divertore.

  - Realizzare Schermi cilindrici tra gruppi Uno-Tre e Due-Quattro, 8 P.zzi.

- Fare ordini per Amicuzzi.

  - Realizzazione nuovo divertore inferiore.

  - Fresatura interfacce in teflon tra divertore e supporto PF Coils di fase 1.5.

  - Realizzare contro-divertore in teflon.

  - Foratura divertore e rivettatura contro-divertore in teflon.

  - Realizzazione Kit rivestimento isolante dei rivetti.

- Avviare verifica moduli elettronica delle misure magnetiche.

Esecuzione dei lavori:

Il punto 1) della programmazione verrà attuato nel corso della Ottava settimana del 2021.

Le risorse necessarie per il Pool SCM sono Grosso, Rocchi e Di Ferdinando.

Sporadici interventi se necessari della ditta di smontaggi meccanici.

Gli interventi si svolgeranno in sala montaggio FTU

La definizione del programma di rimontaggio, avverrà  dopo aver discusso la presente programmazione.