LEAK TEST DELLA CAMERA DA VUOTO ORIGINALE
Ansaldo-Genova  15-01-2008
· Condizioni del leak-test 

· Cercafughe Alcatel ASM…
· Pompa turbo Alcatel 360 l/s
· Rotativa Leybold 65 m^3/h

· Fuga calibrata 3.3*10^-8 mbar*l/s

· Testa di misura  penning + pirani

· Vuoto nella camera 2.2*10^-5 mbar

· Basso vuoto turbo (ingresso cercafughe, rotativa esclusa): 1*10^-2

· Fondo del cercafughe 3.1*10^-8 mbar*l/s

· Test preliminare tappi sopra e sotto (non contenuti nell’involucro di nylon)
· Tappo sotto
· 5 min dopo lo spruzzo di elio :  4.8*10^-8 mbar*l/s
· Tappo sopra
· 5 min dopo lo spruzzo di elio :  4.1*10^-8 mbar*l/s
· Test della fuga calibrata

· Fondo 3.1*10^-8 mbar*l/s
· Prevuoto di rotativa davanti alla fuga (prima di aprire la valvola verso la camera)
· A valvola aperta il vuoto era  2.9*10^-5 mbar

· Dopo 15 minuti il cercafughe misurava 7.1 *10^-8 mbar*l/s

· Chiusura leak e recupero fondo (10 min)

· Inizio del total leak test 
· Immissione dell’elio nel sacco (hood test) t=0

· t=6 min. : 3.6*10^-8 mbar*l/s
· t=10 min. : 1.0*10^-7 mbar*l/s

· t=13 min. : 2.6*10^-8 mbar*l/s

· perdita stimata : 1.0*10^-7 mbar*l/s (difficile stabilire il momento del calcolo)
· t=27 min. : 6.0*10^-6 mbar*l/s (trasparenza all’elio delle guarnizioni)
· Conclusioni
· Dato l’alto numero di guarnizioni di viton il risultato è accettabile

· I due oring degli anelli centrali del cilindro sono quelli originali e, quindi, presumibilmente deteriorati: si consiglia la sostituzione

· Altre questioni
· La pompa cryo disponibile: è una CTI tipo CRYO TORR 8
· Da revisionare (Rial)
· Con le seguenti caratteristiche

· Flangiatura 200 CF

· 4000 l/s per acqua

· 1500 l/s per aria

· 2500 l/s per l’idrogeno

· Sono anche disponibili
· 2 raccordi a gomito 200 CF con isolamento elettrico
· 2 soffietti 200 CF
· 1 gate valve 200 CF (da controllare)
· Altre gate valve da 100 CF e da 63 CF (da controllare)
